## Лист1
Приложение 1 от 04.04.2022г.
№ лота | Наименование | техническая спецификация | Единица измерения | Кол-во. | Цена | сумма | Место и сроки поставки
1 | Окклюдер-спираль для закрытия открытого артериального протока | Имплантат предназначенный для лечения ОАП. Комплектация системы: интродьюсер, проводник, Y конектор, имплантат, установленный в доставляющую систему. Основные технические характеристики: материал имплантата никель титановый сплав, исполненный в виде спирали. Система доставки представлена в виде нитинолового проводника с тефлоновым покрытием. Имплантат размерами (наружный диаметр дистальный/проксимальный): 4/4; 5/4; 6/5; 7/6; 9/6; 11/6 мм. | комплект | 2 | 610000 | 1220000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
2 | Кардиоплегия кровяная | Высокоэффективное кардиоплегическое устройство для выполнения кровяной кардиоплегии, стерильный, однократного применения. Корпус из поликарбоната (прозрачный дизайн) обеспечивает высокую видимость. Первичный объем заполнения 52 мл. Соотношение кровь/кристаллоид 4:1. Насосные сегменты из силикона. Линия для кристаллоидного р-ра с двумя иглами. Материал теплообменника – нержавеющая сталь. Эффективная площадь поверхности теплообменника 640 см². Герметизирующий материал - полиуретан. Материал сетчатого фильтра – полиэстер, размер пор 96 мк. Входящий порт крови – 1/4", выходящий порт крови – 3/16". Порт жидкости - механизм быстрого соединения Hansen. Направление потока - вход сверху, выход снизу. Рекомендуемая скорость кровотока до 500 мл/мин. Камера-ловушка пузырьков воздуха 21 мл. Максимальное рабочее давление со стороны крови: 500 мм.рт.ст., со стороны воды - 29 psi (2 АТМ, 203 kPa). | штука | 8 | 70000 | 560000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
3 | Абсорбент поглотитель углекислого газа (канистра 5 л) | Натронная известь (абсорбент) - это смесь химикатов, используемая в форме гранул в закрытом дыхательном контуре, таком как при общей анестезии, в подводных лодках, в комнатах возвратного дыхания и давления для: изъятия углекислого газа из дыхательных газов; предотвращения сохранения CO2 и отравления углекислым газом. Технические характеристики: • Не содержит гидроксид калия. • Высокая эффективность абсорбции: 25%. • Твердость: 99%. • Содержание влаги: 16%. • Низкий уровень пыли: 0,1-0,2%. • Канистра весом 4,5 кг (5 л). Состав: • 80% гидроксида кальция (Ca (OH) 2). • 17% воды. • 3% гидроксида натрия (NaOH). • Незначительное количество красителя, меняет цвет. 1 кг поглощает примерно 140 л углекислого газа. Это равно примерно 24 кг/час работы, для среднего пациента, выробатывая 200 см3 углекислого газа/мин и используя поток свежего газа 1,0 л/мин. | канистра | 60 | 14182 | 850920 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
4 | Шприцы Pico50 объемом 2.0 мл | Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. (PIСO 50) без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам сухой лиофилизированный гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы min 0,5-max2,0 мл. Достижение необходимой концентрации гепарина при минимальном заборе крови до 0,5 мл (в том числе у новорожденных), что минимизирует риск образования сгустков, искажения значений электролитов и разведения пробы. | упаковка | 1 | 78370 | 78370 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
5 | Шприцы Pico 70 объемами: 1.5 мл. и размерами игл 23Gx16mm (коробка 100 шт.) | Самозаполняющийся шприц PICO70 для пункции артерии. Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл и размерами игл 23 G*16mm №100 В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 60 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,3-1,5 мл. | упаковка | 1 | 195864 | 195864 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
6 | Капилляры D957P-70-100x1 safe CLINITUBES 1 упаковка -250 шт | Капилляры гепаринизированные с преднадлежностями №250. объемами 100 мкл. Изготовлены из стекла CLINITUBES для забора проб крови. Покрыты натриевым гепарином (Гепарин Б; 70 МЛ/ме), не связывающим электролиты и кальций в образце крови. Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам ABL800. Перемешивающие стержни и колпачки: Эффективное перемешивание с гепарином, Герметичность, Точные величины tHbПокрыты натриевым гепарином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови. | упаковка | 1 | 133896 | 133896 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
7 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | упаковка | 1 | 227343 | 227343 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
8 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | упаковка | 1 | 227343 | 227343 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
9 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | упаковка | 1 | 227343 | 227343 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
10 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | упаковка | 1 | 227343 | 227343 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
11 | Очистной раствор 175 мл. | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | флакон | 4 | 111514 | 446056 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
12 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | флакон | 6 | 111514 | 669084 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
13 | Калибровочный раствор 2-200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | флакон | 6 | 111514 | 669084 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
14 | Раствор промывочный-600мл. | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | флакон | 30 | 86424 | 2592720 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
15 | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп. | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | упаковка | 1 | 80844 | 80844 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
16 | pH-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pН для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1704607 | 1704607 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
17 | рСО2-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pCO2 для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1704607 | 1704607 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
18 | рО2-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pO2 для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1704607 | 1704607 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
19 | Референтный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент сравнения для анализаторов серии ABL ABL800. | штука | 1 | 663439 | 663439 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
20 | Ca-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Са2+ для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1016072 | 1016072 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
21 | Cl-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Cl- для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1016072 | 1016072 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
22 | K-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на K+ для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1016072 | 1016072 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
23 | Na-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Na+ для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1016072 | 1016072 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
24 | глюкозный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Glucose для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1476020 | 1476020 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
25 | лактатный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Lactate для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1476020 | 1476020 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
26 | Мембраны для: референтного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 114284 | 228568 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
27 | Мембраны для рО2-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 510148 | 510148 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
28 | Мембраны для рCО2-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 510148 | 510148 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
29 | Мембраны для Ca-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 839061 | 839061 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
30 | Мембраны для Cl-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 839061 | 839061 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
31 | Мембраны для K-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 839061 | 839061 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
32 | Мембраны для Na-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 839061 | 839061 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
33 | Мембраны для глюкозного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 288516 | 577032 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
34 | Мембраны для лактатного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 288516 | 577032 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
35 | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 1 | 221608 | 221608 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
36 | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 1 | 221608 | 221608 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
37 | Одноразовый пластиковый контейнер, 600mL. | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro. | штука | 1 | 14210 | 14210 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
38 | Игла забора. | Зонд для забора проб из капилляра/шприца в анализаторах серии ABL800. Представляет собой стальной цилиндр с диаметром основания 3 мм и длиной 50 мм | штука | 1 | 299412 | 299412 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
39 | Термобумага в рулонах. (8 штук) | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800, 8 рулонов/упак, в 1 рул-44 м.. | упаковка | 5 | 73861 | 369305 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
40 | Гипохлорита-100мл. | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | флакон | 1 | 76663 | 76663 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
41 | Уловитель сгустков (для ABL7XX) 250 шт. | Упаковка содержит 250 шт. пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание сгустков крови в анализатор серии ABL800/ABL700 | упаковка | 1 | 53903 | 53903 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
42 | Магнит для капилляров | Магнит для капилляра в пластиковом корпусе в виде подковы, предназначенный для перемешивания пробы крови путем передвижения стального стержня внутри стеклянного капилляры | штука | 1 | 14520 | 14520 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
43 | Пластиковая прокладка | Прокладка между основным блоком прибора и входным отверстием, выполненная из твердой резины для анализаторов серии ABL700/800 | штука | 1 | 50181 | 50181 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней